Załącznik Nr 1.2

OFERTA TECHNICZNA

Pakiet II

URZĄDZENIE DO MECHANICZNEJ KOMPRESJI KLATKI  PIERSIOWEJ – 1  szt.

Oferowany model :

Producent :

Kraj pochodzenia :

Rok produkcji :      	2017

| LP. | Wymagane parametry i funkcje (wartości minimalne wymagane) |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej |  |  |  |  |
|  | Cykl pracy: 50% kompresja / 50 % dekompresja | Tak |  |  |
|  | Działanie urządzenia w pełni elektryczne | Tak |  |  |
|  | Głębokość i częstość kompresji zgodnie z wytycznymi ERC Głębokość – od 5 do 6 cm Częstość – od 100 do 120 uc./min. | Tak Tak |  |  |
|  | Możliwość kompresji klatki piersiowej u „małych dorosłych pacjentów” i „dużych dzieci z głębokością ucisku w granicach 4 – 5 cm | Tak / Nie |  | Tak - 10 pkt Nie – 0 pkt. |
|  | Aktywna dekompresja – wspomaganie odprężenia klatki piersiowej ( np. przez ssawkę - podciśnienie podczas ruchu zwrotnego przyśpiesza relaksację ) | Tak/Nie |  | Tak -10 pkt. Nie – 0 pkt |
|  | Źródło zasilania: - akumulator wewnętrzny - zasilanie ze ściany karetki DC min. 12 – 28 V - zasilanie z gniazda sieci AC min. 210 - 250 V | Tak Tak Tak |  |  |
|  | Czas ładowania akumulatora wewnętrznego max. 120 min. | Tak / Nie |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Możliwość automatycznego doładowywania akumulatora wewnętrznego znajdującego się w urządzeniu podczas pracy urządzenia (RKO) z zewnętrznego źródła zasilania (230 V AC lub 12 V DC) | Tak |  |  |
|  | Ładowarka wewnątrz urządzenia | Tak / Nie |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Możliwość wykonywania ciągłej, nieprzerwanej kompresji w trakcie transportu pacjenta przy zasilaniu z akumulatora wewnętrznego : min. 40 min. | Tak |  |  |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji bez konieczności zdejmowania urządzenia z pacjenta | Tak |  |  |
|  | Waga kompletnego urządzenia z akcesoriami i torbą /plecakiem < 12 kg | Tak |  |  |
|  | Wyposażenie aparatu: - torba lub plecak - deska pod plecy - podkładka stabilizująca pod głowę - pasy do mocowania rąk pacjenta do urządzenia - jednorazowe elementy bezpośredniego kontaktu z pacjentam przy masażu (min. 12 szt.) - akumulator - ładowarka do akumulatora (może być wewnętrzna) | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |  |
|  | Inne |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z urządzeniem) | Tak |  |  |
|  | Deklaracja zgodności lub certyfikat CE | Tak |  |  |
|  | Gwarancja min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo odbiorczego przez obie strony | Tak |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu od powiadomienia do rozpoczęcia naprawy max. 48 godz, | Tak |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy max. 7 dni licząc od dnia zgłoszenia. W przypadku naprawy dłuższej wykonawca zapewni element zastępczy lub urządzenie na czas trwania naprawy celem zapewnienia niezakłóconej pracy zamawiającego (dotyczy okresu gwarancyjnego) | Tak |  |  |
|  | Wykonawca dostarczy, zainstaluje i uruchomi a także przeprowadzi szkolenie z zakresu i obsługi w cenie oferty | Tak |  |  |
|  | Serwis pogwarancyjny, dostępność części zamiennych min. 8 lat od daty sprzedaży | Tak |  |  |